Pytania numer 2 - 4 , data wysłania 2021-04-26

Baza konkurencyjności

(Pyt. 2)

- Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Nie

- Dotyczy Parametry Techniczne:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia równoważnego nie posiadającego możliwości podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych i funkcji podłączenia timera w celu wykonywania dekontaminacji          w godzinach nocnych (urządzenia do dekontaminacji pracujące w oparciu o nadtlenek wodoru, który jest substancja niebezpieczną nie powinny pozostawać uruchomione bez nadzoru osób przeszkolonych w ich obsłudze i udzielaniu pierwszej pomocy), za to o możliwości podłączenia jednocześnie 2 butelek ze środkiem dezynfekcyjnym pozwalającym na zwiększenie obszaru działania do 4000m3, wyposażonego w 2 turbiny zamgławiające co o połowę skraca czas dyfuzji preparatu ? Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

(Pyt. 3)

Pytania zgodnie z opisem w: załącznik 1.ET.2

"Likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, spor – skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)."

Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącej skuteczności w oparciu o normę NFT 72-281. Jest to norma francuska, obowiązująca tylko na terenie Francji, a jej charakter nie ma normy unijnej czy też innego standardu międzynarodowego lub ogólnoeuropejskiego, nie została także transponowana do krajowego porządku prawnego przez jakikolwiek organ lub izbę. Powoływanie się na nią stanowi sztuczne zawężenie konkurencji celem promowania rozwiązań francuskiego producenta Oxy’Pharm.

Odp. Norma NFT 72-81 lub PN-EN 17272.

"Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych."

Prosimy o odstąpienie od zapisu dotyczącego możliwości podłączenia elastycznego węża. Przewód ten nie ma praktycznego zastosowania, ponieważ podczas dezynfekcji w pomieszczeniu nie może przebywać żadna osoba, która kierowałaby wąż celem dezynfekcji klimatyzacji czy przewodów wentylacyjnych. Do czyszczenia klimatyzacji czy przewodów wentylacyjnych wykorzystywane są inne technologie i urządzenia niż zamgławiacz służący do dekontaminacji pomieszczeń. Rozpylana przez aparat mgła mikrozolowa z prędkością wyrzutu 80m/s dociera w każde, nawet trudno dostępne miejsce zapewniając skuteczność procesu dezynfekcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne, które nie posiada możliwości podłączenia elastycznego węża.

Poczta zamawiającego

(Pyt. 4)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby środki dezynfekcyjne przeznaczone           do urządzenia posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadające ważność min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odp. Preparaty zarejestrowane w bazie środków biobójczych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) lub PN-EN-17272 (2020) – jedynymi normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odp. Norma NFT 72-81 lub PN-EN 17272.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji wspomaganej nadmuchem z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka skutkuje maksymalna zdolnością do penetracji w trudno dostępne miejsca w krótkim czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia.

Odp. Zamawiający nie wymaga. Uwaga: wymagamy skutecznego działania w pomieszczeniach           o kubaturze 250 m3 w czasie nieprzekraczającym 30 min.