## oferta 1.2021
NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO ZIELONE POLA | [5 empty] | Załącznik nr 1
|  |  |  | data |  | ...2021
Formularz asortymentowo cenowy
nazwa i adres wykonawcy (wpisać poniżej)
NIP , regon
telefon , poczta elektroniczna
Niniejszym oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym,w tym na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w poniższej cenie:
ASORTYMENT | OPIS | ilość | cena jedn. netto [zł] | wartość [zł] | vat [%] | brutto [zł]
Zestaw diagnostyczny (stetoskop, termometr , pulsoksymetr) | Stetoskop cyfrowy bezprzewodowy- urządzenie telemedyczne umożliwiające zdalne monitorowanie stanu płuc i serca. Bezprzewodowa elektroniczna słuchawka lekarska, która jest w stanie połączyć się bezprzewodowo z urządzeniami przenośnymi za pomocą technologii WiFi. Zasilanie akumulatorowe. W zestawie stetoskop z głowicą słuchawki przewodowe, kabel USB do ładowania. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja min. 24 m-ce. Dyrektywa 93/42/EEC | 30 |  | 0 |  | 0
| Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury ciała, temperatury otoczenia i przedmiotów w sposób bezdotykowy. Wyświetlana jednostka ºC. Czas pomiaru: 1 sekunda, Miejsce i zakres pomiaru: czoło od 34,0°C (±1°C) do 43,0°C (±1°C), Powierzchnia 0,0°C -100,0°C. Dokładność pomiaru: czoło +/- 0,2 ºC, otoczenie : +/- 2 ºC. Odległość dokonywania pomiaru 5-10 cm. Trzy kolory podświetlenia w zależności od zmierzonej temperatury ciała - zielony dla normalnej, żółty dla lekkiej gorączki, czerwony dla wysokiej gorączki, funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała. Pamięć min. 10 pomiarów. Zasilanie: baterie. Etui do przechowywania. Instrukcja użycia w języku polskim. Tryb oszczędzania energii (automatyczne wyłączanie po maks. 15 s nieużywania). Znak CE. Gwarancja min. 24 m-ce. | 30 |  | 0 |  | 0
| Przyrząd do nieinwazyjnego pomiaru stopnia nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2) i pulsu (PR). Kolorowy wyświetlacz z min. 4 (czterema) perspektywami obrazowania danych. Regulowana jasność wyświetlacza. Graficzny wskaźnik pulsu. PARAMETRY. Zakres pomiaru SpO2: od min. 70 do 100% / PR: od 30 do min. 235BPM (maks do 250BPM). Dokładność: +/- 2% ( dla wartości SpO2 w przedziale 70%-100%), +/- 2 BPM lub 2% (przy wysokim pulsie, od 100bpm). Zasilanie- baterie (w zestawie). Czas pracy dla jednego kompletu baterii 20-30 godzin. Dopuszczalny obwód palca 20-75 mm. Automatyczne wyłączanie po maks. 10 sekundach bezczynności. Wskaźnik zużycia baterii. Znak CE. Gwarancja min. 36 m-cy. | 30 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ∑ | 0
słownie
OŚWIADCZENIA
Oświadczam(y), że:  wykonawca zapoznał się z dokumentacją postępowania, nie wnosi do jej treści zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty,  wykonawca akceptuje zawarte w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego postanowienia umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  wykonawca związany jest niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
 wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOA wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu B *
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z informacjami przedstawionymi w pkt. 19 Zapytania ofertowego.
A) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). B) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).
INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWRÓCONEGO VAT
informuje, że: • wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług * • wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi) ……………………………………………………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………….……....zł *
* niepotrzebne skreślić, lub usunąć
PODPIS WYKONAWCY